AD.ZP.381711/2024/JJ

 **ODPOWIEDZI NA PYTANIA**

 Zamawiający : SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie, ul. Czackiego 3, 35-051 Rzeszów

 Przedmiot zamówienia*:* **DOSTAWA CHŁODZIARKI MEDYCZNEJ**

1. Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę o wymiarach 67x64x204 cm (SzxGxW) spełniającą wszystkie pozostałe wymagania?

2. Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę z kołkami, blokowaną poziomowaną na miejscu za pomocą wykręcanych stopek.

3. Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę o poziomie hałasu 52dB?

**ODP:**

**Ad 1. Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ**

**Ad 2. Zamawiający dopuszcza**

**Ad 3. Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ**

**PYTANIA**

1. dot. pkt 9 specyfikacji

Czy dopuści zamawiający chłodziarkę z mechanicznym zamkiem drzwi zamykaną na klucz ?

1. dot. pkt 12 specyfikacji

Czy dopuści zamawiający chłodziarkę z czytelnym wyświetlaczem LED z przyciskami funkcyjnymi który wyświetla temperaturę rzeczywistą w komorze oraz kontrolkami pokazującymi status pracy chłodziarki ?

1. dot. pkt 13 specyfikacji

Czy dopuści zamawiający chłodziarkę wyposażoną w 2 rolki i 2 nóżki do poziomowania ?

1. dot. pkt 18 specyfikacji

Czy dopuści zamawiający chłodziarkę o wymiarach zewnętrznych (WxSxG w [cm]): 186,5 x 62,6 x 74,0 cm ?

1. dot. pkt 19 specyfikacji

Czy dopuści zamawiający chłodziarkę bez portu do podłączenia zewnętrznych urządzeń diagnostycznych ?

1. dot. pkt 20 specyfikacji

Czy dopuści zamawiający chłodziarkę oznakowaną znakiem CE (deklaracja zgodności) nie będącą wyrobem medycznym zgodnie z dyrektywą 93/42/CE ?

**Odp:**

**Ad 1. Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ**

**Ad 2. Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ**

**Ad 3. Zamawiający dopuszcza**

**Ad 4. Zamawiający dopuszcza**

**Ad 5. Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ**

**Ad 6. Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ**

 **PYTANIA**

1. Zamawiający wymaga, aby chłodziarka o pojemności min, 340 l mieściła min. 180 szt. worków z krwią o pojemności 450 ml. Prosimy o dopuszczenie chłodziarki o pojemności 300 l mieszczącej 192 worki z krwią o pojemności 450 ml.

2. Zamawiający napisał: "Półki na worki z krwią z możliwością wysuwania na teleskopach, przystosowanych do ustawienia pojemników z krwią". Proszę o potwierdzenie, że chodzi o wysuwane szuflady.

3. Zamawiający podał wymiary zewnętrzne co do milimetra: "wymiar zewnętrzny (WxSxG w [cm])  195,5 x 60 x 65,5". Czy dopuszczą Państwo wymiary zewnętrzne: 1960x600x600 mm (WxSxG)? Jeśli nie, wskazywałoby to na wybranie przez Państwa konkretnego producenta i modelu.

4. Jako, że dyrektywa 93/42/CE wygasa i została zastąpiona przez nowe rozporządzenie prosimy o zmianę punktu nr 20: "Urządzenie zgodne z dyrektywą 93/42/CE" na "Urządzenie zgodne z dyrektywą 93/42/CE lub MDR 2017/745".

5. Prosimy o dopuszczenie zakresu roboczego temperatury w komorze od + 3C do +5C. Jest to najbezpieczniejszy zakres dla przechowywania krwi i KKCz i taki mają sprzęty medyczne.

**Odp:**

**Ad 1. Zamawiający dopuszcza**

**Ad 2. Zamawiający potwierdza**

**Ad 3. Zamawiający dopuszcza**

**Ad 4. Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ**

**Ad 5. Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ**

 PYTANIA

W związku z aktualizacją danych technicznych dokonaną przez producenta wyspecyfikowanej przez Państwa chłodziarki (Fiocchetti Scientific s.r.l) uprzejmie prosimy o odpowiedź na pytanie czy dopuszczają Państwo wymiary zewnętrzne (WxSxG w [cm]) 196,0 x 60,0 x 66,0 przy spełnieniu pozostałych wymagań?

Dodatkowo prosimy o wyjaśnienie czy jako "Port zewnętrzny na urządzenie rejestrujące" oraz "Port na podłączenie zewnętrznych urządzeń diagnostycznych" Zamawiający wymaga fabrycznie wykonanego otworu w obudowie chłodziarki umożliwiającego wprowadzenie dodatkowych czujników, np. w celu podłączenia zewnętrznego systemu monitorowania temperatury? Jeśli nie, to prosimy o dokładny opis wymagań, jakie mają spełniać wyszczególnione przez Zamawiającego porty.

Odp

Ad 1. zamawiający dopuszcza

Ad 2. Dowolny port diagnostyczny (serwisowy) na potrzeby zaczytania błędów, usterek, pobieranie danych z urządzenia, do podłączenia zewnętrznych systemów alarmowych