Specyfikacja  techniczne chłodziarki do przechowywania krwi

Nazwa urządzenia: .......................................

Producent: ............................................................................

Kraj pochodzenia: ................................................................…

Rok produkcji: ……………………………………………………………………..

Kolumnę 4 wypełnia Wykonawca.

| L.p. | OPIS PARAMETRÓW WYMAGANYCH | Parametr wymagany | Odpowiedź Wykonawcy - TAK/NIE parametry oferowane - należy podać zakresy lub opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| Chłodziarka do przechowywania krwi |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Pojemność w [l] min 340 | TAK |  |
|  | Zakres temperatury +4 °C (zakres regulacji od +2 do +6), dokładność ustawienia temperatury 0,1 °C | TAK |  |
|  | Sondy temperatury | TAK |  |
|  | Sprężarka | TAK |  |
|  | Poziom hałasu <48 db | TAK |  |
|  | Alarm dźwiękowy i wizualny | TAK |  |
|  | Alarm wysokiej/niskiej temperatury | TAK |  |
|  | Zintegrowany zamek drzwi, z uszczelką magnetyczną i przełącznikiem drzwiowym, który zatrzyma wentylację, aby ograniczyć straty temperaturowe przy otwieraniu drzwi | TAK |  |
|  | Cyfrowy zamek kluczowy, drzwi otwarcia przez naciśnięcie odpowiedniej ikony na kontrolerze, ochrony hasłem, w przypadku braku zasilania otwarcia drzwi ręcznie. | TAK |  |
|  | Tryb odszraniania automatyczny | TAK |  |
|  | Układ chłodzenia z wymuszonym obiegiem powietrza w komorze roboczej | TAK |  |
|  | Sterownik dotykowy, czytelnym wyświetlaczem LCD (min 7"), gdzie na stronie głównej może być wyświetlana aktualna temperatura i normalny status lodówki lub wykres w czasie rzeczywistym temperatury lub innych wybranych funkcji w odniesieniu do ostatnich 24 godzin | TAK |  |
|  | Kółka 4 szt., w tym 2 z hamulcem | TAK |  |
|  | Ilość worków min 180, z krwią o pojemności 450 ml | TAK |  |
|  | Półki na worki z krwią z możliwością wysuwania na teleskopach, przystosowanych do ustawienia pojemników z krwią, | TAK |  |
|  | Sonda z balastem do symulacji temperatury produktu | TAK |  |
|  | Port zewnętrzny na urządzenie rejestrujące | TAK |  |
|  | Wymiar zewnętrzny (WxSxG w [cm]) 195,5 x 60 x 65,5 | TAK |  |
|  | Port na podłączenie zewnętrznych urządzeń diagnostycznych | TAK |  |
|  | Urządzenie zgodne z dyrektywą 93/42/CE | TAK |  |
|  | Wymagania Techniczne |
|  | Okres gwarancji na min. 24 m-ce | TAK |  |
|  | Szkolenie personelu w zakresie obsługi dostarczonego sprzętu w terminie uzgodnionym z użytkownikiem | TAK |  |
|  | 10 letni okres zagwarantowania dostępności części zamiennych | TAK |  |
|  | Ilość przeglądów technicznych urządzenia zalecanych przez producenta w okresie trwania gwarancji min. 1 przegląd /rok | TAK |  |
|  | Przegląd techniczny w okresie trwania gwarancji wykonywane będą na koszt dostawcy sprzętu | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej i na CD | TAK |  |
|  | Wykonawca zapewni bezpłatną dostawę i montaż urządzenia | TAK |  |
|  | Wszystkie przeglądy techniczne w czasie trwania gwarancji udokumentowane będą wpisem do paszportu technicznego | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | TAK |  |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej ( dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) max 5 dni | TAK |  |
|  | Urządzenie nowe, nie było przedmiotem wystaw, ekspozycji, prezentacji itp | TAK |  |