Specyfikacja  techniczne Diatermii

Nazwa urządzenia: .......................................

Producent: ............................................................................

Kraj pochodzenia: ................................................................…

Rok produkcji: ……………………………………………………………………..

Kolumnę 4 wypełnia Wykonawca.

| L.p. | OPIS PARAMETRÓW WYMAGANYCH | Parametr wymagany | Odpowiedź Wykonawcy - TAK/NIE parametry oferowane - należy podać zakresy lub opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| Aparat Diatermia |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Diatermia mono i bipolarna z funkcją zamykania dużych naczyń | Tak |  |
|  | Kolorowy ekran dotykowy do komunikacji z użytkownikiem o przekątnej min 10 cali, oprogramowanie w języku polskim. | Tak |  |
|  | Możliwość diagnozowania oraz wgrywania dostępnego oprogramowania przez sieć WiFi. | Tak |  |
|  | Możliwość zapamiętania minimum 100 programów i zapisania ich pod nazwą użytkownika lub procedury | Tak |  |
|  | Możliwość zmiany programu przez operatora w czasie zabiegu z uchwytu monopolarnego za pomocą kombinacji przycisków cięcie/koagulacja oraz wyłącznika nożnego posiadającego przycisk zmiany programów oraz z ekranu diatermii. Możliwość zmiany min 6 wcześniej zaprogramowanych nastaw za pomocą standardowego (dwuprzyciskowego) uchwytu monopolarnego oraz wyłącznika nożnego i z ekranu urządzenia. | Tak |  |
|  | Sterowanie urządzenia za pomocą efektów tkankowych. Urządzenie powinno dozować moc i inne parametry prądu w całkowicie automatyczny sposób tak aby był zachowany nastawiony efekt tkankowy. Nie dopuszcza się możliwości regulacji aparatu przez nastawianie mocy wyjściowej. | Tak |  |
|  | Funkcja zamykania dużych naczyń z automatycznym startem po prawidłowej aplikacji instrumentu z regulowanym czasem zwłoki oraz automatycznym wyłączeniem po osiągnięciu zamknięcia naczyń. Warunkiem koniecznym jest możliwość aktywacji narzędzi do zamykania dużych naczyń w tzw. Autostarcie oraz z wyłącznik nożnego i rękojeści jeśli posiadają do tego celu odpowiednie przyciski. | Tak |  |
|  | Możliwość używania jednocześnie 2 instrumentów monopolarnych | Tak |  |
|  | Moc cięcia monopolarnego min 400W z możliwością nastawienia min 10 efektów tkankowych. | Tak |  |
|  | Moc koagulacji monopolarnej min 240 W z możliwością nastawienia min 10 efektów tkankowych. | Tak |  |
|  | Cięcie bipolarne z mocą min 400W z możliwością nastawienia min 10 efektów tkankowych. | Tak |  |
|  | Moc koagulacji bipolarnej min 200 W z możliwością nastawienia min 10 efektów tkankowych. | Tak |  |
|  | Program zamykania dużych naczyń z mocą min 350W | Tak |  |
|  | Możliwość współpracy z resektoskopami bipolarnymi, aparat musi posiadać dedykowane prądy do cięcia i koagulacji z automatycznym rozpoznawaniem resektoskopu i nastawianiem dla niego optymalnych parametrów pracy. | Tak |  |
|  | Minimum 5 rodzajów cięcia monopolarnego, min 5 rodzajów koagulacji monopolarnej, min 2 rodzaje cięcia bipolarnego i min 2 rodzajów koagulacji bipolarnej, każdy z tych prądów powinien posiadać możliwość nastawienia min 10 elektów tkankowych. | Tak |  |
|  | Możliwość wymiany gniazd przyłączeniowych na gniazda o innych standardach wtyków przez użytkownika na sali operacyjnej bez konieczności działań serwisowych. | Tak |  |
|  | Minimum 3 gniazda umożliwiające podłączanie instrumentów mono i bipolarnych oraz 1 gniazdo elektrody neutralnej. | Tak |  |
|  | Wyłącznik nożny dwuprzyciskowy z funkcją przełączania programów – 1 szt. | Tak |  |
|  | Wyłącznik nożny jednoprzyciskowy z funkcją przełacznia programów – 1 szt. | Tak |  |
|  | Wyposażenie |
|  | Uchwyt monopolarny z przyciskami cięcie / koagulacja z kablem dł 4m -4 szt. | Tak |  |
|  | Kabel do elektrod biernych jednorazowych – 1 szt. | Tak |  |
|  | Pinceta bipolarna dł 19 – 20 cm, prosta, końcówki 1 mm – 1 szt. | Tak |  |
|  | Kabel do pincet bipolarnych – 3 szt | Tak |  |
|  | Elektroda nożowa dł 40 – 50 mm – 5 szt. | Tak |  |
|  | Instrument laparoskopowy do zamykania dyżych naczyń do 7 mm, dł. 34 – 35 cm, średnica 5 mm, końcówki zagięte typu Meryland, redełkowane. , wielorazowy z kablem dł. 4m. , przystosowane do sterylizacji parowej. 2 szt. | Tak |  |
|  | Wkład roboczy okienkowy, prosty do instrumentu opisanego w punkcie 25 – 2 szt. | Tak |  |
|  | Instrument laparoskopowy bipolarny do cięcia i koagulacji prądem HF. Długość 34-35 cm, średnica 5 mm, wielorazowy, przystosowany do sterylizacji parowej – 2 szt. | Tak |  |
|  | Elektrody neutralne , jednorazowe, dzielone z pierścieniem ekwipotencjalnym, powierzchnia kontaktowa 80 – 85 cm2 , - 50 szt. | Tak |  |
|  | Wózek z blokadą kół i koszem lub szawfą na oprzyrządowanie. | Tak |  |
|  | Wymagania Techniczne |
|  | Okres gwarancji na min. 36 m-ce | TAK |  |
|  | Szkolenie personelu w zakresie obsługi dostarczonego sprzętu w terminie uzgodnionym z użytkownikiem | TAK |  |
|  | 10 letni okres zagwarantowania dostępności części zamiennych | TAK |  |
|  | Ilość przeglądów technicznych urządzenia zalecanych przez producenta w okresie trwania gwarancji min. 1 przegląd /rok | TAK |  |
|  | Przegląd techniczny w okresie trwania gwarancji wykonywane będą na koszt dostawcy sprzętu | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej i na CD | TAK |  |
|  | Wykonawca zapewni bezpłatną dostawę i montaż urządzenia | TAK |  |
|  | Wszystkie przeglądy techniczne w czasie trwania gwarancji udokumentowane będą wpisem do paszportu technicznego | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | TAK |  |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej ( dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) max 5 dni | TAK |  |
|  | Urządzenie nowe, nie było przedmiotem wystaw, ekspozycji, prezentacji itp | TAK |  |