Załącznik nr 1

OŚWIADCZENIE - WYMAGANIA TECHNICZNE

## Aparat USG:

Nazwa urządzenia: ................................................................................................................

Producent: ............................................................................................................................

Kraj pochodzenia: ..................................................................................................................

Rok prod. …..r.

Oświadczamy, że oferowany przez nas sprzęt spełnia niżej wymienione wymagania:

Opis techniczny aparatu USG

| lp. | Wartości wymagane | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat USG cyfrowy, fabrycznie nowy | tak |  |
| 2 | Liczba kanałów przetwarzania min. 300 000 | tak |  |
| 3 | Monitor kolorowy, cyfrowy typu OLED lub LCD o przekątnej ekranu min 21" | tak |  |
| 4 | Rozdzielczość monitora min. 1920 x 1024 | tak |  |
| 5 | Minimum 8 stref regulacji TGC | tak |  |
| 6 | Regulacja wysokości konsoli w zakresie min. 15 cm. | tak |  |
| 7 | Konsola aparatu wyposażona w ekran dotykowy o przekątnej minimum 9 cali do sterowania funkcjami aparatu. | tak |  |
| 8 | Zakres częstotliwości pracy aparatu min. 2-18MHz | tak |  |
| 9 | Dynamika systemu min. 250 dB | tak |  |
| 10 | Minimum 3 aktywne jednakowe gniazda do podłączenia głowic obrazowych | tak |  |
| 11 | Wbudowany fabrycznie w aparat podgrzewacz żelu | tak |  |
| 12 | Maksymalna pojemność filmu w pamięci CINE min. 360 MB | tak |  |
| 13 | B-mode | tak |  |
| 14 | Automatyczna, ciągła optymalizacja obrazu B po wciśnięciu jednego klawisza. | tak |  |
| 15 | FRAME RATE : min. 1700 fps | tak |  |
| 16 | Maksymalna głębokość penetracji aparatu min. 32 cm. | tak |  |
| 17 | Tryb M-Mode | tak |  |
| 18 | Obrazowanie w układzie skrzyżowanych ultradźwięków minimum 8 kątów pracująca w połączeniu z trybem Color Doppler, Doppler Pulsacyjny PWD, trybie obrazowania trapezoidalnego na głowicy liniowej, trybem cyfrowej filtracji szumów, obrazowaniem harmonicznym | tak |  |
| 19 | Cyfrowa filtracja szumów - wygładzanie ziarnistości obrazu B bez utraty rozdzielczości pracująca w połączeniu z trybem Color Doppler, obrazowaniem w układzie skrzyżowanych ultradźwiękach, w trybie obrazowania trapezoidalnego na głowicy liniowej, na obrazach na żywo i z archiwum aparatu | tak |  |
| 20 | Zoom dla obrazów „na żywo" i zatrzymanych, na obrazach z archiwum Min. 24x. bez straty jakości obrazu | tak |  |
| 21 | Obrazowanie harmoniczne na wszystkich oferowanych głowicach. | tak |  |
| 22 | Możliwość wyłączenia bramki kolorowego Dopplera na obrazach z pamięci | tak |  |
| 23 | Możliwość równoczesnego (symultanicznego) wyświetlania obrazu 2D i 2D z kolorem w trybie „LIVE" | tak |  |
| 24 | Możliwość zmiany mapy Dopplera kolorowego na obrazach zatrzymanych i obrazach z pamięci w celu analizy obrazu B-mode | tak |  |
| 25 | Power Doppler (PD) | tak |  |
| 26 | Doppler pulsacyjny (PWD) z mierzoną prędkością min.6500 cm/s | tak |  |
| 27 | Maksymalny kąt skręcenia wiązki w COLOR Doppler tzw . steer min. 20 stopni | tak |  |
| 28 | Regulacja wielkości bramki PW-Dopplera min. 1-15 mm | tak |  |
| 29 | Korekcja kąta w zakresie minimum ± 90° na żywo, obrazie zatrzymanym, na obrazie zapisanym w archiwum na dysku | tak |  |
| 30 | Możliwość regulacji położenia linii bazowej i korekcji kąta na obrazach w trybie Dopplera spektralnego zapisanych na dysku | tak |  |
| 31 | Triplex-mode (B+CD/PD+PWD) wszystkie zaoferowane głowice | tak |  |
| 32 | Oprogramowanie do badań: pediatrycznych, przezczaszkowych, położniczych; ginekologicznych; małych narządów; naczyniowych; mięśniowo-szkieletowych; brzusznych; kardiologicznych; urologicznych | tak |  |
| 33 | Głowica elektroniczna convex, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy | tak |  |
| A | Zakres częstotliwości obrazowania min. 2,0 - 5,0 MHz | tak |  |
| B | Minimum 128 fizycznych elementów. | tak |  |
| C | Max. kąt obrazowania w trybie B minimum 57° | tak |  |
| 34 | Głowica elektroniczna Liniowa szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy, | tak |  |
| A | Zakres częstotliwości pracy min. 5.0 - 13,0 MHz | tak |  |
| B | Minimum 128 fizyczne elementy. | tak |  |
| 35 | Głowica elektroniczna Microconvex szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy | tak |  |
| A | Zakres częstotliwości pracy min. 5-10 MHz | tak |  |
| B | Minimum 128 fizycznych elementów | tak |  |
| C | Max. kąt obrazowania w trybie B min. 130 stopni | tak |  |
| D | Max. promień krzywizny 11 mmR | tak |  |
| 36 | Możliwość zapisu obrazów na pamięci USB PenDrive w formatach avi i jpeg, RAW Minimum 2 gniazda USB. | tak |  |
| 37 | Gniazdo na dodatkowy monitor w standardzie HDMI, svideo | tak |  |
| 38 | Możliwość nagrywania komentarzy głosowych do badania po podłączeniu mikrofonu | tak |  |
| 39 | Wbudowany dysk twardy przeznaczony na archiwizację danych pacjentów, raportów i obrazów >350 GB Możliwość wykonania funkcji przetwarzania obrazów zatrzymanych i pętli obrazowych oraz obrazów i pętli zarchiwizowanych - minimum : • B/M-Mode Regulacja wzmocnienie 2D gain - Regulacja wzmocnienia strefowego suwaków TGC - Automatyczna Optymalizacja - Powiększenie obrazu x 8 - Mapy szarości - Koloryzacja - Skala osi czasu dla M-Mode •PW-Mode - Wzmocnienie - Przesuniecie linii bazowej - Korekcja kąta - Inwersja spektrum - Format wyświetlania - Automatyczne kalkulacje - Modyfikacja obliczeń - Czułość obrysu spektrum dopplerowskiego • Color Flow Mode - Przesunięcie Linii bazowej - Zmiana mapy koloru obrócenie invert róg przejścia do analizy koloru | tak |  |
| 40 | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do półautomatycznego liczenia frakcji wyrzutowej (auto EF) | tak |  |
| 41 | Możliwość rozbudowy o: Obrazowanie elastograficzne w czasie rzeczywistym umożliwiające uwidocznienie różnic sztywności tkanki. | tak |  |
| 42 | Możliwość rozbudowy o: Doppler tkankowy | tak |  |
| 43 | Możliwość rozbudowy o: Podtrzymanie zasilania aparatu pozwalające na przemieszczanie aparatu bez konieczności jego wyłączania – min. 10 minut podtrzymania | tak |  |
| 44 | Możliwość rozbudowy o automatyczne pomiary biometrii płodu min. BPD, HC, AC, FL | tak |  |
| 45 | Możliwość rozbudowy o: Bardzo czułe obrazowanie niskich i wolnych przepływów bez użycia techniki dopplerowskiej z możliwością mapowania kolorem | tak |  |
| 46 | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie 3/4D z możliwością wykonywania obliczeń objętościowych | tak |  |
| 47 | Możliwość rozbudowy o głowicę convexową objętościową: Częstotliwość min. 2-6 MHz, min. 120 elementów, min. 70 stopni kąt obrazowania | tak |  |
| 48 | Możliwość rozbudowy o głowice urologiczną dwupłaszczyznową: Pasmo min. 6-10 MHz, min. 90 elementów, kąt widzenia min. 130 stopni | tak |  |
| 49 | Możliwość rozbudowy o głowice liniowa z zakresem częstotliwości min. 8-18 MHz, min 160 elementów | tak |  |
| 50 | Możliwość rozbudowy o głowicę kardiologiczną neonatalną: Pasmo min. 6-12 MHz, min. 90 elementów, kąt widzenia min. 110 stopni | tak |  |
| 51 | Możliwość rozbudowy o głowicę sektorową kardiologiczną szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy, Zakres częstotliwości pracy min. 2.0 - 4,0 MHz, Minimum 64 fizyczne elementy, Kąt obrazowania w trybie B minimum 120°. | tak |  |
| 52 | Możliwość rozbudowy o głowicę kardiologiczną pediatryczną, Zakres częstotliwości min. 4.0 – 7.0 MHz, Minimum 64 fizyczne elementy, Kat obrazowania w trybie B minimum 110 ° | tak |  |
| 53 | Instrukcja w języku polskim (dostarczona przy dostawie aparatu) | tak |  |
| 54 | Zasilanie 220-240 V. | tak |  |
| 55 | Aparat wyposażony w moduł umożliwiający zdalne serwisowanie aparatu przez sieć internetową przy pomocy wykwalikowanych inżynierów serwisowych. Moduł umożliwiający zdalną diagnostykę aparatu, przeładowanie oprogramowania, możliwość zdalnej korekty parametrów obrazowania. | tak |  |

Pozostałe wymagania

| 56 | Okres gwarancji na min. 36 m-ce | Tak, podać |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 57 | Szkolenie personelu w zakresie obsługi dostarczonego sprzętu w terminie uzgodnionym z użytkownikiem | tak |  |
| 58 | 10 letni okres zagwarantowania dostępności części zamiennych | tak |  |
| 59 | Ilość przeglądów technicznych urządzenia zalecanych przez producenta w okresie trwania gwarancji min. 1 przegląd /rok | tak |  |
| 60 | Przegląd techniczny w okresie trwania gwarancji wykonywane będą na koszt dostawcy sprzętu | tak |  |
| 61 | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej i na CD | tak |  |
| 62 | Wykonawca zapewni bezpłatną dostawę i montaż urządzenia | tak |  |
| 63 | Wszystkie przeglądy techniczne w czasie trwania gwarancji udokumentowane będą wpisem do paszportu technicznego | tak |  |
| 64 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | tak |  |
| 65 | Termin dostawy do 3 tygodni od zamówienia/podpisania umowy | tak |  |
| 66 | Czas reakcji serwisu od zgłoszenia do podjęcia naprawy( godz. w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) max 48 godz. | tak |  |
| 67 | Czas reakcji serwisu od zgŁoszenia do podjęcia naprawy ( godz. w dni od soboty do niedzieli oraz dni ustawowo wolne od pracy) max 72 godz. | tak |  |
| 68 | Czas naprawy gwarancyjnej ( dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) max 5 dni | tak |  |

…..................................

Podpis Wykonawcy